| 岛津 0.6/1.2 P324DK-85球管的招标参数 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数值 |
| 球管耐压的最大电压(透视时） | ≥125kV |
| △球管耐压的最大电压(摄影时) | ≥150kV |
| 球管组件最大热容量 | ≥1100KJ（1600kHU） |
| 球管组件最大连续散热率(带风扇) | ≥470W（660HU/S） |
| 球管最大阳极热容量 | ≥280KJ（400KHU） |
| 球管最大阳极散热率 | ≥1600W（2250HU/S） |
| 球管最大连续散热率 | ≥300W（420HU/S） |
| 球管灯丝小焦点 | ≤0.6 |
| 球管灯丝大焦点 | ≥1.2 |
| 最大承受的电压(小焦点灯丝) | ≥12.5V |
| 最大承受的电压(大焦点灯丝) | ≥18.4V |
| ▲最大承受的电流(小焦点灯丝） | ≥5.6A |
| ▲最大承受的电流(大焦点灯丝） | ≥5.6A |
| 球管靶面材料 | 钼基铼-钨表面 |
| ▲球管靶面角度 | 12° |
| ▲球管靶面直径 | 100mm |
| 阳极旋转方向 | 从阴极侧看逆时针旋转 |
| 最大阳极旋转速度 | ≥9700转/分钟 |
| 滤过当量（单位：铝当量） | 1.5毫米 |
| 重量 | ≤23kg |
| 风扇的工作电压 | AC100V |
| ▲符合食品药品监督管理局的法规 | 具备单独的球管的“医疗器械注册证” |
| ▲符合《医疗器械监督管理条例》（即:国务院第680号令）的规定 | 符合《医疗器械监督管理条例》 （即:国务院第680号令）的规定，符合整机的“医疗器械注册证” |

如果▲的数量有限制，则删除△。