技术参数

一、医用射线防护屏

1.防护材料：X线防护材料为优质铅板

2.配备观察窗2个

3.边框由优质不锈钢材料制成，面板采用单块的不锈钢板，无拼接。外表美观，坚固耐用。联与联之间的缝隙采用有防护功能的软帘遮挡，软帘的铅当量为0.5mmpb。

4.超静音、高承重医用脚轮，并带有刹车装置，方便移动及固定。

5.防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

二、辐射测量仪

1.辐射类型：X，γ

2.探测器：Φ50×40 mm，NaI（Tl）晶体

3.测量范围：0.01 -200μSv/h

4.灵敏度：大于1800cps/uSv/h

5.测量精度：±15%（100 μSv/h，137Cs）

6.能量响应： 40 keV -3 MeV

7.响应时间：＜ 1 s

8.可任意设置报警阈值，超阈声光报警

9.管理人员可通过修改刻度因子校准仪器

三、心肺复苏模拟人

1.含语音提示、电子监测、成绩打印、模拟生命体征、瞳孔缩放、颈动脉搏动等功效

2.模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动；按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

3.可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。  
4.三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 
   ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 
   ·方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。
   ·方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例、及格的按压数、及格的吹气数、按压和吹气正确率。

显示屏功能：

5.显示屏实时显示模拟人操作数据按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

6.指示灯显示吹气量：  500ml/600ml-1000ml

7.可设定操作时间，以秒为单位。

8.RF遥控器功能： 包含以下三大板块功能
急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。