血气生化分析仪技术要求

1.方法学：干式电化学法、交流阻抗

2.进样方式：自动水平进样

3.用血量：用血量≤100ul

4.测试参数：PH、POg、PCOz、Na+、K+，CL，Ca”，Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测

5.计算参数：cH+，HCO3-act,HC03-std,BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctC02，s02(est)，Ca++(7.4)，AnGap等，直测和计算参数≥30项

6.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种

7.定标方式：自动定标

8.检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温保存，即取即用

9.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品

10.运输存储：试剂盒运输条件可达-10~37℃；试剂盒存储最低可到2℃，最高可达30℃

11.彩色触摸屏≥6英寸，中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

12.仪器内置热敏打印机,可连接电脑打印

13.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

14.数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接数据管理系统

15.配套耗材价格不高于周边医院成交价。