短波治疗仪技术参数

功能：用于软组织扭挫伤引起疼痛的辅助治疗。

1、输出功率20-200w可调，允差±20%

2、治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%

3、治疗时间：10min-30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束。

4、工作频率：27.12MHz,允差±1.5％

5、输出线长度≥1100mm，允差±10％

6、脉冲模式

a) 脉冲调制频率：疏波MF 70Hz，密波DF 350Hz，允差±10%；

b) 调制波形：方波；

c) 调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%；

d) 调制度：100%。

7、机器配带大中小三种方型硅胶电极板；

8、机器配带大中小三种方形电极片布套。