脑循环功能障碍治疗仪技术要求

产品用途以及使用范围

脑血管系统：脑血栓形成、脑血栓性梗塞、腔隙性梗塞、脑梗死各期、脑供血不足、脑萎缩、脑动脉硬化、脑卒中患者心脏自主神经功能失调；脑神经系统：中风预防、偏头痛、失眠、认知功能障碍、老年性痴呆、抑郁症、帕金森症、精神障碍、神经衰弱、眩晕、神经性头痛、焦虑症；脑损伤系统：脑出血恢复期、脑外伤促醒、脑外伤恢复期、颅脑损伤、脑出血后需要运动功能恢复。

- 双系统独立分开操作、六路独立输出端，可同时治疗两名患者；

- 两路小脑顶核电刺激和两路肢体神经肌肉电刺激输出功能，分别对脑神经系统/脑血管系统以及肢体神经康复系统进行治疗；

- 电疗通道不低于四组，磁疗通道不低于两组，治疗帽两组；

- 电疗：主极输出两路（四输出）端口，辅极输出两路（四输出）端口；

- 主极通过电极片和磁疗帽刺激小脑顶核区从而更好的针对脑部系统疾病进行治疗帮助脑部功能重建；

- 辅极通过电极片传导肢体神经肌肉电刺激，帮助肢体功能恢复和神经重建；

- 输出电压参数要求：最大输出电压峰峰值Up-p，主极：输出开路时的最大电压峰峰值不大于200V；辅极：输出开路时的最大电压峰峰值不大于200V；

- 输出电流参数要求：强度最大时的最大输出电流峰值Ip-p，治疗仪的主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值Ip-p≥40mA±30%。

- 辅极强度最大时的输出电流峰值Ip-p≥70mA±30%。强度最小时的最小输出电流峰值Imin，主极和辅极在强度最小时的输出电流峰值Imin应小于强度最大时的输出电流峰值Imax的2%；

- 输出模式选择≥四种，输出模式分别可根据患者的症状进行选择性治疗，增强患者治疗感受强度；

- 定时功能：定时的设置范围为0～99分钟，设定步长增（减）量为1min，开机时默认20分钟的设定值，定时误差为≤±10%。工作时间可≥8h；

- 治疗强度：主极输出幅度（输出电流的强度）可设置，输出强度设定显示范围为≥50级；

- 辅极输出不同的仿生电流模式，准备状态(无电流输出时)下此参数可调节,启动状态下(有电流输出时)就无法调节仿生电流模式，输出强度设定显示范围≥50级；

- 每个治疗帽有6个磁体，磁场强度：磁疗的治疗强度≥15mT；

- 震动按摩强度：强度可调，精度±30%。

- 提供设备专用台车，治疗、移动方便。