1、光源：LED长寿命窄波光源，寿命≥50000小时。

2、点阵光源采用非球面配光曲线排列，让点阵透镜光源波长、光强均匀分布。

3、辐照面积≥1500cm²。

4、峰值波长:红光：633±10nm，蓝光：417±20nm。

5、最大有效辐照度：红光≥500 mW /cm2，蓝光≥600 mW /cm2。

6、独立可折叠光源≥5扇，每扇可180°～90°内自由调节，散热优良。

7、照射方式：连续、调制任意可选；调制宽度：0.1s～2s可调，调制间隔：0.1s～2s可调，步长0.1s。

8、辐照时间：1～90分钟连续可调；具有手动暂停、计时停止辐照输出的功能。

9、温度监控及超温保护:仪器在正常工作时，具有对辐照面温度监测的功能，温度监测范围：36℃～42℃；仪器具有超温保护功能，当有效辐照面的温度超过41℃±1℃时，仪器能停止辐射输出且不可自动恢复；光辐射输出窗口的最高温度不超过60℃，且系统有超温预警功能。

10、伸缩装臂置：三关节旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm。

11、正常工况噪声≤52dB。

12、功率密度自校准功能。

13、高清触摸屏≥8寸，智能控制系统，可存储常用治疗参数≥5个。

14、光源辐照度大小可在10%～100%调节。

15、独立可折叠光源模块可同时照射也可单页照射，适应不同辐照面积的选择。