技术参数

- 1.监测项目：心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO2）、脉搏（PR）、双通道体温（TEMP）。

- 2.屏幕尺寸≤5英寸彩色显示屏，分辨率≥800×480，触摸屏，并具有锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态。

- 3.可根据医护人员临床观察需要自由组合参数和波形进行大字体显示功能。

- 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断。

- 5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势。

- 6.支持快速进入“趋势图回顾界面”、“趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“呼吸氧合界面”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表。

- 7.趋势图/表存储回顾≥150小时，无创血压测量回顾≥1200组，3导/5导全息波形≥48小时，报警事件/心律失常事件回顾≥200组，MicroUSB数据接口，可将机内存储设备上的数据导出。

- 8.重量≤1.5kg，配有一体式防滑提手，便于移动使用，防水等级≥IP44，专门为病人转运监护而设计。

- 9.适用于院外转运环境，包括救护车的转运，要求符合EN1789：2007地面救护车（第6章一医疗设备）标准，外壳防护等级符合IEC/EN 60529规范，环境恶劣野外、雨天仍能正常使用，幅射抗扰≥20V/m，具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗，退出该状态，就可立即进行监护，心电增益有：1.25mm/mv(×0.125)，2.5 mm/mv(×0.25)，5mm/mv(×0.5），10mm/mv4.(×1)，20mm/mv（×2)，40mm/mv（×4)，自动增益，多种选择，满足临床需求。共模抑制比：弱滤波模式>95dB，监护和强滤波模式>105dB，具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血流动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功。

- 10.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征，分别用不同的声音表示高/中/低三种不同级别的生理报警及技术报警，并提供提示信息，技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的报警指示灯。

- 11.全面适用于成人、小儿、新生儿，支持选配12导心电诊断功能，标配可充电锂电池，续航时间≥5H，支持在不开机情况下查看电池电量。

- 12.可快速评估病人病情。