卡式灭菌器

- 容积：≥5L；材质：06Cr19Ni10(SUS304)

- 设计压力：0.24-0.28MPa；设计温度：140℃-142℃；使用寿命：≥6年/16000次循环

- 安全联锁：灭菌盒位置检测装置，灭菌盒抽出程序自动停止。

- 密封方式：自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

- 蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；

- 储水装置：内置单水箱，带低水位检测装置，防止蒸发器干烧，一次加水可运行多次程序，水箱容积≥5.0L；

- 界面显示：液晶显示屏：≥4.3寸触摸屏，分辨率≥480*272，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换；支持数据U盘输出

- 流程控制：置换、正压脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

- 记录方式：标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储四个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；系统自动存储灭菌数据，在灭菌记录界面双击屏幕可将灭菌数据输出到U盘

- 自校准功能，实现压力、温度等系统参数的校准。

- 标配外配置备用卡匣一支。

- 电子气囊测压表

- 主机用途与性能：产品可用于有创机械通气的患者，实时持续监测人工气道气囊内压力；采用NXP高精度气压传感器，响应速度≥1ms，保证气囊压力检测的精准度，数字化显示

- 气压测量：测量范围：0～100cmH20；超过100cmH20仍可显示测量精度：±2cmH20

- 气压提示阀值：小于22cmH20、大于用户设定值（30~50cmH20）时报警音和背光灯双重提示；可用注射针筒通过表的接口进行精准补气或泄气。

- 显示：LCD数字显示；实时数字显示气囊压力，精准度到小数点后1位，精确度±0.12cmH20。

- 报警方式：报警音和背光灯双重提示；

- 电气安全分类：BF型应用部分；

- 内置电池，可连续测量≥10天；