中频治疗仪技术要求

1、显示方式：≥8寸液晶触摸显示。

2、输出通道≥10路，其中≥四路中频加透热输出，≥四路离子导入直流输出，≥两路干扰电输出。

3、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差≤±10％。

4、调制频率：0～150Hz，单一频率≤允差±10％或±1Hz取大值。

5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差≤±10％。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

7、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差≤±5％。

8、干扰电

8.1、工作频率：4kHz，允差≤±10％。

8.2、调制频率：0.125Hz，允差≤±10％。

9、处方≥100个。

10、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

11、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

12、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

13、配置1台带刹车专用台车。