注射泵技术要求

- 采用≥3.5英寸段式液晶显示屏，双屏显示，独立操作，互不影响且提升可视化效果；

- A/B通道均采用独立数字按键设计，按阅读顺序输入参数，简便易用；运行后自动锁定参数设置，避免误触发造成流速改变的风险；

- 具有丸剂/快排功能；

4、根据时间设定残余报警，时间设定（1-59分钟），更好的满足临床需求；

5、阻塞报警压力可选择；动态压力实时监测功能并图形显示。

6、具有暂时消除报警音和定时恢复报警音的功能：1min50s—2min；

7、注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速；

10、注射速度预设定范围：10ml注射器：0.1ml/h-100ml/h，以0.1ml步进；

20ml注射器：0.1ml/h-200ml/h，以0.1ml步进；

30ml注射器：0.1ml/h-200ml/h，以0.1ml步进；

50ml/60ml注射器：0.1ml/h-400ml/h，以0.1ml步进；

11、注射总量预设定范围：0-9999.9ml，以0.1ml步进

12、已注射量显示范围：0-9999.9ml

13、注射精度： ±2%

14、注射器规格：符合国家标准10ml、20ml、30ml、50/60ml一次性无菌注射器；

15、快速推注速度（ml/h）及误差:

10ml 注射器：100±10%

20ml注射器：200±10%

30ml注射器：200±10%

50ml/60ml注射器：400±10%

16、KVO(保持静脉畅通)流速：0.1ml/h ±0.02 ml/h

17、阻塞报警压力值：分高低二档可选。

高压： 10ml注射器：        100kPa±30 kPa

20ml、30ml、50/60ml：90kPa±30 kPa

低压： 10ml注射器：        70kPa±30 kPa

20ml、30ml、50/60ml：50kPa±30 kPa

- 18、声光报警：阻塞报警、暂停超时报警、电池电量低报警、接近完成报警、注射完成报警、接近推空报警、管路推空报警、规格识别错误报警、推柄装卡错误报警、电路故障报警、电池耗尽报警、电池故障报警别