切片机包埋盒夹头技术要求

- 适用于徕卡RM2245石蜡切片机；

- 必须为徕卡原装产品；

纯水机技术要求

1、 进水水源：市政自来水

2、 产水量：≥30L/H

3、 取水速度：1.5-2L/min

4、 产水指标：电阻率：18.2MΩ.cm@25℃；重金属(mg/l)<0.01；细菌含量<1个/ml； 总有机碳（TOC）＜10ppb；颗粒:(<0.22um/ml)<0.1个。

5、 系统采用智能集成电路控制板，全自动连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能；

6、 若自来水水压临近启动点波动过大频繁启动，设备设有程序触摸按键应急启动，同时设有备用触摸按键；

7、 设备具有超纯水水质电阻率、温度在线监测，运行状态指示灯显示，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况；

8、 设备设有耗材定量管理，可根据用户用水水质情况，耗材失效进行提示，并及时告知客户设备运行情况；

9、 设备连续不间断制水时间过长具有保护程序，防止设备耗材更换不及时操作时间过长导致设备配件无法及时散热提前老化；

10、 系统采用注塑式一体化离子交换柱，进口管接件等国际品质配件；操作方便，耗材更换简单；

11、 设备满足检验室分析用水、医学实验用水；完全符合中国实验室用水规格GB6682-2000标准；

低速离心机

- 最高转速: 6000rpm;

- 2最大离心力:4676xg

- 3.最大容量: 4x100ml;

4.定时范围: 0-9h59min;

5.转速精度:30rpm;

6.噪音水平:65dB (A) ;

7.可配转子48x5ml/3ml

9、免维护无碳刷电机，高精度、超低噪音

10、高清液晶显示: 速度、离心剩余时间、离心腔内温度、最大离心力、累计运行时间、故障显示;

11、10种以上加速与减速预设曲线;

12、电动锁盖装置，实现最佳运转性能;

13、定速记时功能: 运转时间从达到设定速度开始计时;三级支撑式减震器实验自动平衡补偿，自动平衡，无需配平;

14、设有电子门锁，超速，不平衡等检测保护，确保实验人员及机器的安全

15、风冷式离心机，有效减少离心过程中温度的升高;

16、自动脱帽功能，独特的双层适配器设计，可离心3/5mI两种标准真空采血管

冰箱技术要求

1、箱内有效容积≥310L；

2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环

保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

4、核心组件：采用进口压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤2℃；

7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。

8、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁两种种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

9、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

10、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

11、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

12、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

13、产品认证：产品具有医疗器械注册证，具有国家级检测中心出具的检测报告；

脱水机备用电源

1、容量≥6kVA/5.4kW

2、输入线数：单相三线（零／火线＋地），输入电压范围：零火相电压90~300VAC

3、输入频率范围：40Hz-70Hz，输入功率因素：≥0.99

4、额定电压：208/220/230/240VAC

5、输出电压精度：士1%V

6、输出频率：50/60±4Hz（锁相跟随市电）/50/60Hz±0.1%（定频模式）

7、输出波形：纯正弦波（双转换在线式）

8、输出失真度：( THDV %)<2%（线性负载）<6%（非线性负载）

9、过载能力：105~125%10分钟，126~150%1分钟，>150%100ms＞效率：市电模式90%；电池模式88%

10、电池：电池电压144VDC，内置蓄电池12V7AH*12

11、人机界面： LCD 显示屏，显示输入输出电压电压，频率，负载百分比，工作模式，机器状态

12、通讯接口：标配RS232

13、扩展卡槽位：可选配网络监控卡，支持 PC ，手机远程监控， MODBUS ，干接点卡＞工作温度范围：-10~45°℃