电脑中频治疗仪技术要求

1、显示方式：≥8寸液晶触摸显示。

2、输出通道≥10路，其中≥四路中频加透热输出，≥四路离子导入直流输出，≥两路干扰电输出。

3、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差≤±10％。

4、调制频率：0～150Hz，单一频率≤允差±10％或±1Hz取大值。

5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差≤±10％。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

7、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差≤±5％。

8、干扰电

8.1、工作频率：4kHz，允差≤±10％。

8.2、调制频率：0.125Hz，允差≤±10％。

9、处方≥100个。

10、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

11、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

12、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

13、配置1台带刹车专用台车。

空气压力波治疗仪技术要求

1、操作方式：数码显示，按键控制，使用简便。

2、主机重量：净重≤4Kg，方便医护人员随时取用。

3、核心配件：选用原装进口气泵、高精度压力传感器控压、实现腔体精准稳压。

4、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，标准配备双下肢气囊（4腔），可同时对两个4腔气囊进行充气治疗，可选择治疗一个肢体或两个肢体，气囊具备一类备案。

5、压力范围：0kPa~27kPa(0mmHg~203mmHg)，步进1kPa，实现精准调压。

6、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便。

7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。

8、治疗时间：1min~99min自由设置，开机默认20min。

9、提示与警示：具备过压保护提示功能。

10、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

11、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。