颈腰椎牵引床技术要求

1、腰椎牵引行程：0~200mm，允差±10mm

2、腰椎牵引总时间：0~99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s

3、腰椎牵引力：0~990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

4、牵引时间：0~9min范围内设定，级差 lmin ，误差不大于30s

5、间歇时间：0~9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s

6、颈椎牵引力：0~300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

7、颈椎牵引行程：0~300mm，允差±10mm

8、颈椎牵引总时间：0~99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s

9、成角动作范围：-10°~+30°连续可调，允差±2°，成角零位误差不大于±1°，上成角保持稳定。

10、旋转动作范围：左右各25°连续可调，允差±2°，左右旋转动作速度：165°/ min ，允差±15%

11、牵引床加热功能：床面工作温度45℃，允差±3℃。

12、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式；牵引力自动补偿功能：

13、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引；