气压止血仪技术参数

1、主机外壳牢固、耐用，表面喷塑处理，不易老化。

2、压力调节范围：0 ~ 100Kpa；稳定精度：≤3Kpa；时间设定范围：5 ~ 120分钟；初始充气时间：≤60秒。

- 保险功能

2.1、工作时间到自动阶梯放气，防止患者心、脑突然缺血。

2.2、工作压力≥80Kpa时，显示屏闪烁报警。

2.3、全数字电脑控制，压力自动补偿，具备自动检测漏气功能、自动检测元器件故障功能，在突然断电情况下能始终保持压力。

3、手术剩余时间 为10分、5分、1分时，声音报警 。

4、快速充气功能，防止动脉闭塞前，血液充盈动脉；以3Kpa阶梯的慢放功能；瞬间放气功能。

5、控制面板可设置压力值、设定时间值、运行压力值和实际运行时间值。

6、止血袖带连接采用简单、可靠的快速插拔式接口，接口材质采用全铜制表面镀铬。

7、每台气压止血仪配置一套立式支架，可调高度、占地小、移动方便。

8、计时器可显示手术剩余时间、手术累计时间，可随时增减设定时间。

9、具备记忆功能，可将上次手术使用参数自动记忆。

10、每台气压止血仪配置三条硅胶材质的止血袖带，尺寸分别为儿童硅胶袖带（小号）长度47cm宽度5cm、上臂硅胶袖带（中号）长度52cm宽度7cm、大腿硅胶袖带（大号）长度78cm宽度11cm。

11、止血袖带可固定所需部位，袖带不侧滑；抗泄漏、抗爆裂、抗老化；可高温高压消毒、洗衣机清洗。