胎儿监护仪技术要求

1、监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动；

2、≥8.4"真彩液晶屏,分辨率≥800×600。显示屏可0－70度翻转，可平放或壁挂；

3、具备胎心率正常范围标识功能，具备胎心率曲线显示；

4、显示并打印胎心率，宫缩压力曲线、胎动标记、事件标记；

5、胎心率监护探头：12晶片探头,超声发射频率:2MHz；

6、胎心率探头、宫缩压力探头采用防水设计，满足IP68等级；

7、胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM；

8、宫缩压力探头：测量范围0-100单位；50％、100％、200％三档增益调节；0、5、10、20四档宫压基线可选；

9、胎动记录：手动/自动可选；

10、打印机：内置易装纸热敏打印机，走纸速度1、2、3cm可调，支持档案快速打印。打印浓度1~5档可调，支持定时打印功能；

11、可自动存储档案数据≥25个，单个档案最多可以存储72小时以上的数据，档案总时长可存储档案数据≥680小时，可回放并选择输出打印，关机后数据不丢失；

12、报警方式：智能声光报警，监护心率异常（上下限报警）、胎心信号质量指示、报警延时0~30秒可调（5s/档）；

13、配备胎心率探头、宫缩压力探头、胎动按钮各一个；