三开门药品冷藏箱配置要求

配置要求：

1.温度范围（℃）：冷藏（2-8）

2.有效容积：≥1200L

3.制冷方式：风冷，温湿度双控双显，控温控湿，自带除湿功能，确保温湿度稳定，保证药品储存安全；

4.可精准控制温湿度，温度可控范围2℃-8℃，控温精度为0.1℃，湿度可控范围35%-75%；可有可自动记录、存储温湿度（温湿度记录时间间隔可调）功能，USB接口可导出数据；

5.自带温湿度控制器，有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常时，需有报警功能，声光或蜂蜜器报警提示，可及时提醒异常情况；需双层电加热玻璃门，有效防止门体凝露。

6.使用期间，柜内无异味，内胆需抗氧化耐腐蚀。

7.蒸发器配有加热丝。
8.保修期：整机一年，压缩机三年，全国联保，终身维修

9.药品冷藏箱需有医疗器械产品注册证号，产品需完全符合GSP认证标准，有国家相关法定部门出具的校准证书。