高端监护仪技术要求

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

2.监护仪主机(非辅助插件箱)每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口(非供电接口)，保证模块通讯速率及稳定性。

3.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280x800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

4.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB号。

5.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

6.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如:室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。

7.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

8.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

9.支持RR呼吸率测量，测量范围:1-200rpm。

10.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和△QTc参数值的显示。

11.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

12.NIBP 成人病人类型收缩压测量:25-290mmHg。

13.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。

14.提供灌注指数(PI)的监测。

15.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测。

16.有创压适用于成人，小儿和新生儿。

17.IBP有创压测量范围:-50-360mmHg。

18.提供肺动脉锲压(PAWP)的监测和PPV参数监测。

19.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求系统功能。

20.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

21.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警。

22.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供多10个预设组合报警，并允许自定义≥10 个组合报警。

23.支持≥100 小时趋势表和趋势图回顾，≥800条事件回顾，≥40小时全息波形的存储与回顾功能，≥100 小时ST波形片段的存储与回顾。